## Sheet1
scale factor
Exposure (mAs)
| Spotlgiht pelvis |  |  | 750 |  | 0.002607 | 0.003193 | 0.007106 | 0.022941 | 0.049919 | 0.076695 | 0.0906 | 0.084161 | 0.061244 | 0.033271 | 0.01228 | 0.00379 | 0.00267 |  | mSv | 3.78 | 2.17 | 1.28
| 4D spotlight |  |  | 371.6 | 0.49547 | 0.0012917 | 0.001582 | 0.0035208 | 0.011367 | 0.024733 | 0.038 | 0.044889 | 0.041699 | 0.030344 | 0.016485 | 0.0060843 | 0.0018778 | 0.0013229 |  | mSv | 2.39 | 1.63 | 1.06
| thorax spotlight |  |  | 150 | [15 empty] | mSv scaled | 0.96475 | 0.65797 | 0.42788
kerma
| Thorax |  |  | 270 |  | 0.0175 | 0.017 | 0.0137 | 0.0062 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | [7 empty] | mSv | 1.87 | 1.31 | 0.87
| 4D thorax |  |  | 672 | 2.4889 | 0.043556 | 0.042311 | 0.034098 | 0.015431 | 0.0032356 | 0.0032356 | 0.0032356 | [7 empty] | mSv scaled | 4.6542 | 3.2604 | 2.1653
[5 empty] | Mode Name | Std/Custom | Clinical? | kV | mA/frame | ms/frame | frames/s | Gantry speed | Dose Factor | CTDI Phantom | No Projections | Proj Increment | Acqusition time | Exposure | CTDI | Trajectory | Start angle | Prescan darkfield | Algo | Filter | Matrix size | Slice thick | Ring Suppresion | Fan | Column1 | Notes
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Spotlight | Standard | Yes | 125 | 60 | 25 | 15 | 6 | 1.64 | 320mm | 500 | 0.4 | 33 | 750 | 1.23 | Half | Auto | No | Default | Smooth | 512 | 2 | Medium | Full (SFOV)
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4D spotlight | Standard | Yes | 125 | 40 | 20 | 7 | 3 | 1.64 | 320mm | 467 | 0.428 | 67 | 371.6 | 0.61 | Half | Auto | No | 4D | Auto | 384 | 1.5 | No | Full (SFOV)
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Thorax | Standard | Yes | 125 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1.48 | 320mm | 900 | 0.4 | 60 | 270 | 0.4 | Full |  | No | Default | Smooth | 512 | 2 | Medium | Half (LFOV)
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4D thorax | Standard | Yes | 125 | 40 | 20 | 7 | 3 | 1.48 | 320mm | 840 | 0.429 | 120 | 672 | 1 | Full |  | No | 4D | Auto | 384 | 1.5 | No | Half (LFOV)